
威海市水务集团有限公司全自动智能水表检定设备预算征集公告
[image: image1.png]’iBINS

WEIHAI WATER



 

[image: image2.png]



征集单位：威海市水务集团有限公司
2025年11月

第一部分 预算征集公告
一、项目名称

威海市水务集团有限公司全自动智能水表检定设备预算征集

二、项目基本情况
1、项目编号：WHSW2025-040
2、项目概况：现公开征集威海市水务集团有限公司全自动智能水表检定设备的预算价格，全自动智能水表检定设备规格参数详见报价函中材料清单。本次预算征集是本项目采购工作的初步安排，具体项目采购情况以后续相关采购公告和采购文件为准。

    3、质量标准：全自动水表检定设备应达到甲方工作实际要求，满足JJG162-2019《饮用冷水水表检定规程》、JJG1113-2015《水表检定装置》和JJG259-2005《标准金属量器》的要求，且设备造型相对合理满足容积法的检定方法。设备建成后可以正常通过国家计量部门验收取证工作。

4、质保期：自甲方验收合格之日起，整机质保不少于五年，常用零配件、易损件以后续相关采购公告和采购文件为准。

5、供货期：自接到甲方通知之日起，乙方规划设计到安装调试完毕并通过验收整体时间为六个月，甲方不再另行支付其他任何费用。
6、采购范围：包括但不限于全自动智能水表检定设备的采购、

加工、包装、运输、保管、装卸、安装、调试、检测、验收、税费、培训、售后服务及其他服务，以及在质量保证期内发生的任何缺陷的修复工作等与合同有关的所有内容。

7、验收要求：设备安装调试完毕后，乙方负责联系市级法定计量检定部门，获取检定设备的首次《检定证书》，所有费用均由乙方承担。
预算征集时间、地点及方式
1、征集时间：2025年11月7日17时00分至2025年11月14  

日17时00分（北京时间）。

2、获取地址：登录“威海市水务集团官网”首页上方“信息公开”左侧“重要公告”中“招标采购”模块。(网址：http://www.wh-swjt.com/index/)
3、报价函需加盖公章及负责人签字，发至电子邮箱。采购人承诺不会将征集的报价函透漏给第三方。
4、技术要求如有疑问，整理并加盖公章，发至电子邮箱。

5、电子邮箱：whswzbb123@163.com。
四、发布公告媒介
威海市水务集团官网（http://www.wh-swjt.com/index）。

五、联系方式
1、采购人：威海市水务集团有限公司   
地    址：上海路58号
联 系 人：张莹

联系电话：0631-5978699
第二部分 技术要求

一、执行标准要求

JJG162-2019《饮用冷水水表检定规程》、JJG1113-2015《水表检定装置》和JJG259-2005《标准金属量器》

技术要求

1. 检定范围：DN15-DN25mm口径的干、湿式水表。

2. 串联数量：DN15水表10只、DN20水表8只、DN25mm水表7只（根据实验室场地串联数量可以上下浮动）。
3. 检定要求：符合相关规程满足国家计量检定规程JJG162-2019《饮用冷水水表检定规程》等相关标准的要求。该设备应实现计算机自动检定，包括自动进水、停水、排水、摄像头读数、自动数据处理等功能，确保水表检定的准确性和可靠性，

4. 设备精度：综合精度优于0.2%。

5. 标准容器：304不锈钢罐体3mm壁厚，容积法，精度等级为0.2%。

6.流量计：玻璃转子流量计±1.0%～±1.5% FS。电子流量计±0.2%。

7. 水表自动读数精度：小于1/3水表小分度值。

8. 图像识别率：≥98%。

10. 数据处理功能：自动按规程计算并得出检定结论，可保存全部水表检定数据，具有检定记录查询、修正、统计、打印等数据库功能。

12. 工作温度：0.1℃-50℃。

13. 设备尺寸：厂家根据实验室环境实际情况负责设计安装位置及设备具体尺寸。

14. 检定模式：含自动、手动两种检定模式。

15. 操作模式：检定功能可设置，可自动选择流量点及阀门，三个流量点一次连续完成，整个检定过程全部自动完成。

16.摄像部分要求：采用进口百万像素工业摄像头，摄像机线数（常称清晰度）达700线以上，并自带光线补偿功能，不需采用额外辅助光源。

17.配件材质：各水路之间用铜管相连。
18.其他设备：其他设备均需要满足国标或高于国标标准，并标注质保年限。

19.报价人需提供生产厂家的水表检定设备生产制造资质证明及其他相关资料的扫描件。

20.报价人可以在本技术要求的基础上进行方案优化，优化方案须经甲方同意方可实施。

21.报价人可以在预算征集期间的工作日内，进行现场踏勘。
第三部分 报价函格式

	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	暂定数量
	不含税单价（元）
	含税单价
(元)
	暂定含税合价（元）
	品牌
	生产厂家
	备注

	1
	全自动智能水表检定设备
	DN15-25
	台
	2
	
	
	
	
	
	

	合计
	大写：

小写：


采购范围：包括但不限于全自动智能水表检定设备采购、加工、包装、运输、保管、装卸、安装、调试、检测、验收、税费、培训、售后服务及其他服务，以及在质量保证期内发生的任何缺陷的修复工作等与合同有关的所有内容。

供货期：自接到甲方通知之日起，乙方规划设计到安装调试完毕并通过验收整体时间为     个月，甲方不再另行支付其他任何费用。
三、付款方式：设备安装调试完毕可正常使用，取得国家计量部门检定合格证书后，乙方开具增值税普通发票，甲方每年安排三次付款，每次支付当期应付账款的30%。甲方付至挂账总金额的95%时暂停付款，剩余5%款项待甲乙双方合作到期且最后一批货物质保期满后无息付清。
四、发票、税率（%）： 

五、质保期：自甲方验收合格之日起，整机质保     年，常用零配件、易损件以后续相关采购公告和采购文件为准。

六、最终总价按实际采购量进行结算。

七、联系人及联系方式：
报价单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

时间：      年    月   日



